NO.HQHJ字2018第F08065号

检  测  报  告

| 项目名称： | 河北智同生物制药股份有限公司 |
| --- | --- |
|  | 废气、废水及噪声检测 |
| 委托单位： | 河北智同生物制药股份有限公司 |

河北华清环境科技集团股份有限公司

二〇一八年九月十三日

说     明

1、本报告仅对本次检测结果负责，由委托单位自行采样送检的样品，只对送检样品负责。

2、如对报告有异议，请于收到报告后十五日内向本公司查询。

3、报告未经同意请勿部分复印，报告涂改无效。

4、报告未经同意不得用于广告宣传。

5、报告无单位检验检测专用章、骑缝章、     章无效。

联系方式：

电  话：(0311)83031173

传  真：(0311)83031173

邮  码：050022

地  址：石家庄市裕华区富强大街131号

网  址：http://www.hqkj.com.cn

检  测  报  告

一、概述

| 受检单位 | 河北智同生物制药股份有限公司 | 检测目的 | 委托检测 |
| --- | --- | --- | --- |
| 受检单位 地址 | 河北省定兴县固城一号 | 采样方式 | 现场采样 |
| 检测日期 | 2018年9月4日-9月10日 | 采样日期 | 2018年9月4日 |

二、样品信息

| 检测 类别 | 样品编号 | 检测项目 | 样品状态 | 采样人员 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 18F08065FQ-1-1-1-(1-3) | 低浓度颗粒物 | 弯管采样头，保存完好 | 谭艳志 武金锋 |
|  | 18F08065FQ-2-1-2-(1-3) | 臭气浓度 | 气袋，保存完好 |  |
|  | 18F08065FQ-3-1-2-(1-3) | 氨 | 多孔玻板吸收管装液体，保存完好 |  |
|  | 18F08065FQ-4-1-2-(1-3)(a,b) | 硫化氢 | 2支大型气泡吸收管装液体(a,b)，保存完好 |  |
|  | 18F08065DQ-1-1-(1-4)-(1-4) | 颗粒物 | 滤膜对折两次，保存完好 |  |
|  | 18F08065DQ-2-1-(1-4)-(1-4) | 臭气浓度 | 气瓶，保存完好 |  |
|  | 18F08065DQ-3-1-(1-4)-(1-4) | 氨 | 大型气泡吸收管装液体，保存完好 |  |
|  | 18F08065DQ-4-1-(1-4)-(1-4) | 硫化氢 | 大型气泡吸收管装液体，保存完好 |  |
| 废水 | 18F08065SZ-1-1-1-(1-4) | pH、色度 | 浅黄色透明液体 |  |
|  | 18F08065SZ-2-1-1-(1-4) | COD、氨氮、总氮 | 浅黄色透明液体 |  |
|  | 18F08065SZ-3-1-1-(1-4) | SS | 浅黄色透明液体 |  |
|  | 18F08065SZ-4-1-1-(1-4) | BOD5 | 浅黄色透明液体 |  |
|  | 18F08065SZ-5-1-1-(1-4) | 动植物油 | 浅黄色透明液体 |  |

三、检测项目及检测方法

（一）废气污染源检测方法

| 序号 | 检测项目 |  | 分析方法及标准代号 | 仪器名称 及型号/编号 | 检出限 | 检测人员 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 低浓度颗粒物 |  | 固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法 HJ 836-2017 | 电子天平 AUW220D/SY23 | 1.0 mg/m3 | 耿倩 张玲 |
| 2 | 二氧化硫 |  | 固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法 HJ 57-2017 | 自动烟尘烟气综合测试仪 ZR-3260型/CY159 | 3mg/m3 | 谭艳志 武金锋 |
| 3 | 氮氧化物 |  | 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法 HJ 693-2014 | 自动烟尘烟气综合测试仪 ZR-3260型/CY159 | 3mg/m3 | 谭艳志 武金锋 |
| 4 |  | 氨 | 环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 533-2009 | 可见分光光度计 721/SY67 | 0.25mg/m3 | 吴月泽 杨培青 |
| 5 |  | 臭气浓度 | 空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法 GB/T 14675-1993 | --- | --- | 徐森浩 王海瑞 王立卫 郭萌萌 苏广玉 王赛宁 董娴娴 孙娜 |
| 6 |  | 硫化氢 | 《空气和废气监测分析方法》 （第四版增补版） 5.4.10.3 亚甲蓝分光光度法 | 可见分光光度计 721/SY03 | 0.01mg/m3 | 耿倩 杨亚伟 |

（二）项目无组织废气检测方法

| 序号 | 检测项目 | 分析方法及标准代号 | 仪器名称 及型号/编号 | 检出限 | 检测人员 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 颗粒物 | 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 GB/T 15432-1995 | 电子天平 AUY120/SY115 | 0.001 mg/m3 | 耿倩 杨亚伟 |
| 2 | 氨 | 环境空气 氨的测定 次氯酸钠-水杨酸分光光度法 HJ 534-2009 | 可见分光光度计721/SY67 | 0.004 mg/m3 | 吴月泽 杨培青 |

续（二）项目无组织废气检测方法

| 序号 | 检测项目 | 分析方法及标准代号 | 仪器名称 及型号/编号 | 检出限 | 检测人员 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 臭气浓度 | 空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法 GB/T 14675-1993 | --- | 10 无量纲 | 徐森浩 王海瑞 王立卫 郭萌萌 苏广玉 王赛宁 董娴娴 孙娜 |
| 4 | 硫化氢 | 居住区大气中硫化氢卫生检验 标准方法 亚甲蓝分光光度法 GB/T 11742-1989 | 可见分光光度计 721/SY03 | 0.005mg/m3 | 耿倩 杨亚伟 |

（三）废水检测方法

| 序号 | 检测项目 | 分析方法及标准代号 | 仪器名称 及型号/编号 | 检出限 | 检测人员 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | 水质 pH值的测定 玻璃电极法 GB/T 6920-1986 | pH计 PHSJ-4A/SY69 | --- | 耿倩 张玲 |
| 2 | 色度 | 水质 色度的测定 GB/T 11903-1989 稀释倍数法 | --- | --- | 耿倩 张玲 |
| 3 | SS | 水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989 | 电子天平 AUY120/SY65 | --- | 杨亚伟 耿倩 |
| 4 | COD | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017 | 酸式滴定管 | 4 mg/L | 孟晓玉 杨培青 |
| 5 | 氨氮 | 水质 氨氮的测定 蒸馏-中和滴定法 HJ 537-2009 | 酸式滴定管 | 0.05 mg/L | 孟晓玉 曲桂石 |
| 6 | BOD5 | 水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法 HJ 505-2009 | 恒温恒湿培养箱 HWS-150/SY60 | 0.5mg/L | 吴月泽 徐森浩 |
| 7 | 动植物油 | 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637-2012 | 红外分光测油仪 OIL480/SY77 | --- | 蔺丹丹 杨亚伟 |

续（三）废水检测方法

| 序号 | 检测项目 | 分析方法及标准代号 | 仪器名称 及型号/编号 | 检出限 | 检测人员 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 总氮 | 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ 636-2012 | 紫外可见分光光度计T6/SY02 | 0.05 mg/L | 闫凯红 耿倩 |

（四）噪声检测方法

| 序号 | 检测项目 | 分析方法及标准代号 | 仪器名称及型号/编号 | 检出限 | 检测人员 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008 | 声级计 AWA6228/BX24 | --- | 谭艳志 武金锋 |

四、检测结果

（一）废气污染源检测结果

| 检测点位 及日期 | 检测项目 | 单位 | 检测结果 |  |  |  | 执行标准及限值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 最大值 |  |  |
| 天燃气锅炉排气筒出口 2018.9.4 | 标态干排气量 | m3/h | 2372 | 2460 | 2433 | --- | GB 13271-2014 表3标准 | --- |
|  | 低浓度颗粒物实测浓度 | mg/m3 | 2.2 | 3.2 | 3.5 | --- | --- | --- |
|  | 低浓度颗粒物折算浓度 | mg/m3 | 2.2 | 3.2 | 3.6 | 3.6 | ≤20 | 符合 |
|  | 排放速率 | kg/h | 5.22×10-3 | 7.87×10-3 | 8.52×10-3 | --- | --- | --- |
|  | 二氧化硫实测浓度 | mg/m3 | 4 | 3 | 4 | --- | --- | --- |
|  | 二氧化硫折算浓度 | mg/m3 | 4 | 3 | 4 | 4 | ≤50 | 符合 |
|  | 排放速率 | kg/h | 9.49×10-3 | 7.38×10-3 | 9.73×10-3 | --- | --- | --- |
|  | 氮氧化物 实测浓度 | mg/m3 | 29 | 25 | 31 | --- | --- | --- |
|  | 氮氧化物折算浓度 | mg/m3 | 29 | 25 | 32 | 32 | ≤150 | 符合 |
|  | 排放速率 | kg/h | 6.88×10-2 | 6.15×10-2 | 7.54×10-2 | --- | --- | --- |

续（一）废气污染源检测结果

| 检测点位 及日期 | 检测项目 | 单位 | 检测结果 |  |  |  | 执行标准及限值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 最大值 |  |  |
| 污水处理站除臭塔处理设施出口 2018.9.4 | 标态干排气量 | m3/h | 2891 | 2930 | 3010 | --- | GB 14554-1993 表2标准 | --- |
|  | 氨浓度 | mg/m3 | 2.76 | 2.93 | 2.55 | --- | --- | --- |
|  | 排放速率 | kg/h | 7.98×10-3 | 8.58×10-3 | 7.68×10-3 | 8.58×10-3 | ≤4.9 | 符合 |
|  | 硫化氢浓度 | mg/m3 | 0.024 | 0.019 | 0.030 | --- | --- | --- |
|  | 排放速率 | kg/h | 6.94×10-5 | 5.57×10-5 | 9.03×10-5 | 9.03×10-5 | ≤0.33 | 符合 |
|  | 臭气浓度 | 无量纲 | 977 | 1303 | 977 | 1303 | ≤2000 | 符合 |

- （二）厂界无组织废气检测结果

| 检测项目 及单位 | 检测日期 | 检测 时段 | 检测点1 | 检测点2 | 检测点3 | 检测点4 | 最大值 | 执行标准及限值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 颗粒物mg/m3 | 2018.9.4 | 第一次 | 0.117 | 0.267 | 0.133 | 0.167 | 0.267 | GB 16297-1996 表2标准 ≤1.0 | 符合 |
|  |  | 第二次 | 0.067 | 0.150 | 0.200 | 0.233 |  |  |  |
|  |  | 第三次 | 0.083 | 0.133 | 0.183 | 0.267 |  |  |  |
|  |  | 第四次 | 0.100 | 0.167 | 0.217 | 0.250 |  |  |  |
| 氨 mg/m3 |  | 第一次 | 0.044 | 0.060 | 0.060 | 0.065 | 0.087 | GB 14554-1993 表1二级新扩改建≤1.5 | 符合 |
|  |  | 第二次 | 0.034 | 0.087 | 0.070 | 0.050 |  |  | 符合 |
|  |  | 第三次 | 0.037 | 0.080 | 0.063 | 0.052 |  |  | 符合 |
|  |  | 第四次 | 0.042 | 0.067 | 0.065 | 0.057 |  |  | 符合 |
| 硫化氢mg/m3 |  | 第一次 | 0.005 | 0.008 | 0.007 | 0.011 | 0.013 | GB 14554-1993 表1二级新扩改建≤0.06 | 符合 |
|  |  | 第二次 | 0.005 | 0.010 | 0.013 | 0.007 |  |  |  |
|  |  | 第三次 | 0.006 | 0.008 | 0.006 | 0.010 |  |  |  |
|  |  | 第四次 | 0.005 | 0.011 | 0.009 | 0.013 |  |  |  |
| 臭气浓度 无量纲 |  | 第一次 | <10 | 13 | 15 | 14 | 15 | GB 14554-1993 表1二级新扩改建≤20 | 符合 |
|  |  | 第二次 | <10 | 12 | 13 | 15 |  |  |  |
|  |  | 第三次 | <10 | 14 | 13 | 13 |  |  |  |
|  |  | 第四次 | <10 | 12 | 12 | 12 |  |  |  |

- （三）废水检测结果

| 检测点位 及时间 | 检测项目 | 单位 | 检测结果 |  |  |  |  | 执行标准及限值 |  | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 平均值或范围 | GB 21905-2008表3标准 | GB 18918-2002表1一级 A标准 |  |
| 总排口 2018.9.4 | pH | 无量纲 | 8.43 | 8.45 | 8.43 | 8.44 | 8.43~8.45 | 6-9 | 6-9 | 符合 |
|  | 色度 | 倍 | 3 | 6 | 4 | 6 | 5 | ≤30 | ≤30 | 符合 |
|  | SS | mg/L | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | ≤10 | ≤10 | 符合 |
|  | BOD5 | mg/L | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | ≤10 | ≤10 | 符合 |
|  | COD | mg/L | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 | ≤50 | ≤50 | 符合 |
|  | 动植物油 | mg/L | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | ≤5 | ≤1 | 符合 |
|  | 氨氮 | mg/L | 0.29 | 0.31 | 0.38 | 0.27 | 0.31 | ≤5 | ≤5 | 符合 |
|  | 总氮 | mg/L | 9.64 | 9.85 | 9.80 | 9.69 | 9.74 | ≤15 | ≤15 | 符合 |

- （四）噪声检测结果

| - 检测点位 | - 检测时间 |  | - 单位 | - 检测结果 | - 执行标准及限值 - GB 12348-2008 - 2类标准 | - 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂界东 | 2018.9.4 | - 昼间 | - dB(A) | - 49.3 | - ≤60 | - 符合 |
| 厂界南 |  |  |  | - 48.3 | - ≤60 | - 符合 |
| 厂界西 |  |  |  | - 47.2 | - ≤60 | - 符合 |
| 厂界北 |  |  |  | - 48.7 | - ≤60 | - 符合 |
| 厂界东 |  | - 夜间 | - dB(A) | - 42.1 | - ≤50 | - 符合 |
| 厂界南 |  |  |  | - 46.4 | - ≤50 | - 符合 |
| 厂界西 |  |  |  | - 44.5 | - ≤50 | - 符合 |
| 厂界北 |  |  |  | - 45.3 | - ≤50 | - 符合 |

- 相关附件见：

- 附表1：废气污染源检测现状

- 附图1：无组织废气检测点位置平面示意图

- 附图2：噪声检测点位置平面示意图

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .以下无正文. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

报告编写：                日期：     年   月   日

审    核：                日期：     年   月   日

签    发：                日期：     年   月   日

- 附表1：废气污染源检测现状

| - 检测点位 | - 污染处理设施 | - 排气筒高度/m |
| --- | --- | --- |
| 天然气锅炉排气筒出口 | - --- | 15 |
| 污水处理站处理设施 | - 喷淋塔+光电+活性炭吸附 | 15 |

- 附图1：无组织废气检测点位置平面示意图

2018.9.4

N

风向

○

检测点1

厂 区

○

检测点2

○

检测点3

○

检测点4

○代表检测点位

附图2：噪声检测点位置平面示意图

N

2018.9.4

居民区

厂界北

▲

厂 区

▲

厂界东

▲

厂界西

人

工

湖

居民区

▲

厂界南

▲代表噪声检测点位

居民区